# 一．數位計錄器功能說明：

## １．面板說明：

┌────────────┐

│*** DIGITAL RECORDER ***│

│* TKRD500 NO:9406-1034 *│

└────────────┘

ＬＣＤ 顯示器

## ２．按鍵功能說明：

### [MODE ]    ->   切換顯示模式或放棄離開

### [ENTER]    ->   選定或確定離開

### [ ↑  ]    ->   調整鍵  增加

### [ ↓  ]    ->   調整鍵  減少

### [ ←  ]    ->   移動鍵  左移

### [ →  ]    ->   移動鍵  右移

## ３．接點說明：

╭────────────────────────────────────╮

│                                                       220V ┬ 110V     │

│    Ａｉｎ  Ｂｉｎ  Ｃｉｎ  Ｄｉｎ －Ｖ Ｇ  Ｇ ＋Ｖ FG  │  │  │      │

│╭═════════════════════════════════╮  │

│║  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ║  │

│╰═════════════════════════════════╯  │

│    ＋  －  ＋  －  ＋  －  ＋  －  ＤＣ ＰＯＷＥＲ    ＡＣ ＰＯＷＥＲ  │

│    └─┘  └─┘  └─┘  └─┘                                      │

│                                                                        │

│                                                                        │

│    Ａ HIGH Ａ LOW  Ｂ HIGH Ｂ LOW  Ｃ HIGH Ｃ LOW  Ｄ HIGH Ｄ LOW      │

│╭═════════════════════════════════╮  │

│║  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ║  │

│╰═════════════════════════════════╯  │

│   ＮＯ Ｃ ＮＯ Ｃ ＮＯ Ｃ ＮＯ Ｃ ＮＯ Ｃ ＮＯ Ｃ ＮＯ Ｃ ＮＯ Ｃ      │

│    └─┘  └─┘  └─┘  └─┘  └─┘  └─┘  └─┘  └─┘      │

│                                                                        │

│                                                                        │

│                                                              ╭╮      │

│   ＰＲＩＮＴＥＲ                                             ╰╯      │

│╭════════╮                                        ＦＵＳＥ    │

│║                ║                                                    │

│╰════════╯                                                    │

│                                                                        │

╰────────────────────────────────────╯

### Ａｉｎ：Ａ點訊號輸入接點

### Ｂｉｎ：Ｂ點訊號輸入接點

### Ｃｉｎ：Ｃ點訊號輸入接點

### Ｄｉｎ：Ｄ點訊號輸入接點

### －Ｖ：直流負電壓輸出接點

### Ｇ：直流電壓共接點輸出接點

### ＋Ｖ：直流正電壓輸出接點

### ＦＧ：外殼接地接點

### ２２０Ｖ：２２０Ｖ交流電壓輸入接點

### ──：交流電壓共接點輸入接點

### １１０Ｖ：１１０Ｖ交流電壓輸入接點

### ＡHIGH：Ａ點高設定輸出接點

### ＡLOW ：Ａ點低設定輸出接點

### ＢHIGH：Ａ點高設定輸出接點

### ＢLOW ：Ａ點低設定輸出接點

### ＣHIGH：Ａ點高設定輸出接點

### ＣLOW ：Ａ點低設定輸出接點

### ＤHIGH：Ａ點高設定輸出接點

### ＤLOW ：Ａ點低設定輸出接點

### ＦＵＳＥ：保險絲座

### ＰＲＩＮＴＥＲ：列表機接點

# 二．顯示功能說明：

｛設定為（Ａ：ｐＨ　　Ｂ：ＯＲＰ　　Ｃ：ＤＯ　　Ｄ：Ｑ）時｝

## １．進入顯示模式

## 電源開啟

### ┌────────────┐

### 按 [MODE ] 鍵或３秒後  │*** DIGITAL RECORDER ***│

### 進入顯示模式           │* TKRD500 NO:9210-1034 *│

### │             └────────────┘

### 按[MODE ]鍵切換│  循環

### 選擇顯示種類   ├←───┐

### ↓        │ ┌────────────┐

### 按[ENTER]鍵 │        │ │(A)  pH     10.23 (    )│

### ┌←──────┤ (A)(B) │ │(B)  ORP    453.8 (mv  )│

### │              │數值顯示│ └────────────┘

### │              ↓        │ ┌────────────┐

### │  按[ENTER]鍵 │ (C)(D) │ │(C)  DO     12.24 (ppm )│

### ├←──────┤數值顯示│ │(D)   Q    234.43 (l/s )│

### │              │        │ └────────────┘

### │              ↓        │ ┌────────────┐

### │              │ 累計量 │ │(D)D:264545.8M:4524895.6│

### │              │  顯示  │ │Y:567345134.T:3874589245│

### │              │        │ └────────────┘

### │              ↓        │ ┌────────────┐

### │              │日期時間│ │*** DATE ****** TIME ***│

### │              │  顯示  │ │* 1992/ 9/15  12:23:20 *│

### │              └───→┤ └────────────┘

### │                多點數值↑ ┌────────────┐

### │                  顯示  │ │(A)   10.23 (B)    453.8│

### └────────────┘ │(C)   12.24 (D)   234.43│

### └────────────┘

### * (A)(B)與(C)(D)數值顯示會自動相互切換，自動切換時間為１分鐘

### * 背景燈光(BackGround Light)會於停止操作５分鐘後自動熄滅．

### * 於"顯示累計量"顯示模式時２分鐘後會自動切換回數值顯示模式．

### * 於"顯示日期時間"顯示模式時２分鐘後會自動切換回數值顯示模式．

## ２ ．顯示板"顯示模式"說明

### ┌────────────┐

### 〔數值顯示〕           │(A)  pH     10.23 (    )│

### │(B)  ORP    453.8 (mv  )│

### └────────────┘

### ↑   ↑     ↑     ↑

### 輸入 信號   信號   信號

### 接點 名稱   數值   單位

### ┌────────────┐

### 〔累計量數值顯示〕     │(D)D:264545.8M:4524895.6│

### │Y:567345134.T:3874589245│

### └────────────┘

### (D) 代表輸入接點(D)

### D: 代表每天(Day)累計量

### M: 代表每月(Month)累計量

### Y: 代表每年(Year)累計量

### T: 代表全部(Total)累計量

### ┌────────────┐

### 〔日期時間顯示〕       │*** DATE ****** TIME ***│

### │* 1992/ 9/15  12:23:20 *│

### └────────────┘

### ↑ ↑ ↑  ↑ ↑ ↑

### 年 月 日  時 分 秒

### (日期)    (時間)

### 註：於任何非"數值顯示"模式時５分後自動切換回數值顯示模式

## ３．"多點數值"顯示模式

### 當於"數值顯示"模式或"累計量"顯示模式時按 [ENTER] 鍵會鎖定

### 為"多點數值"顯示模式．

### ┌────────────┐

### 〔多點數值顯示模式〕   │(A)   10.23 (B)    453.8│

### │(C)   12.24 (D)   234.43│

### └────────────┘

### ↑    ↑     ↑    ↑

### 輸入  信號   輸入  信號

### 接點  數值   接點  數值

# 三．設定功能說明：

## １．設定模式

## 當於"日期時間"顯示模式時按 [ENTER] 鍵會進入設定模式．

## 假如有設定密碼(Password)需輸入密碼始可進入設定模式．

### ┌────────────┐

### │**** Input Password ****│

### │*** Password: [   0] ***│

### └────────────┘

### 利用 [ ↑  ] [ ↓  ] [ ←  ] [ →  ] 鍵來調整．

### [ ←  ] [ →  ] 鍵選擇調整位數．

### [ ↑  ] [ ↓  ] 鍵調整數字大小．

### [ENTER] 輸入完畢．

### * 密碼為 0 - 9999 之任一數，當設 0 時為無密碼直接進入設定功能．

### * 忘記密碼時，將 [ ↑  ][ ↓  ][ENTER] 鍵一起按則進入．

### 設定模式分為三頁如下．

### ┌────────────┐

### (Clear Add Up)      清除累計量     │* Setup * [Clear Add Up]│

### (Control Set)       控制點設定     │[Control Set][Clock Set]│

### (Clock Set)         日期時間設定   └────────────┘

### ┌────────────┐

### (Adjust Input)      校正輸入點     │* Setup * [Adjust Input]│

### (Sample Time Set)   取樣時間設定   │ [Sample Time][Password]│

### (Password Set)      密碼設定       └────────────┘

### ┌────────────┐

### (Print Type Set)    列表機機型設定 │* Setup *  [Print Type] │

### (BackGround Lingt)  背景亮度設定   │ [BackGround]  [Sample] │

### (Sample Type Set)   取樣型態設定   └────────────┘

### 按鍵功能說明：

### [MODE ] 或 [ ↓  ] 鍵切換至下一頁．

### [  ↑ ] 鍵切換至上一頁．

### [ ←  ] [ →  ] 鍵選擇設定項目．

### [ENTER] 鍵進入該設定項目．

### * 當於最後一頁按 [MODE ] 或 [ ↓  ] 鍵會離開設定模式進入

### 日期時間顯示模式．

### * 當於設定模式超過３分鐘不按鍵時會自動切回顯示模式．

## ２．清除累計量 (Clear Add Up)

### ┌────────────┐

### │***** Clear Add Up *****│

### │*** [Yes] ***** [No] ***│

### └────────────┘

### Yes - 清除累計量

### No  - 不清除累計量

### 利用 [ ←  ] [ →  ] 鍵來選擇．

### [ENTER] 鍵確定．

### [MODE ] 鍵取消．

## ３．控制點設定 (Control Set)

### ┌────────────┐

### │***** Control Set  *****│

### │[CH A][CH B][CH C][CH D]│

### └────────────┘

### 利用 [ ←  ] [ →  ] 鍵來選擇輸入點．

### [ENTER] 鍵確定．

### [MODE ] 鍵取消．

### ┌────────────┐

### │(A) HH:  12.00 H:  11.00│

### │    L:   5.00 LL:   4.00│

### └────────────┘

### (A)         - 輸入點編號

### HH:  12.00  - 高高設定值

### H:   11.00  - 高設定值

### L:    5.00  - 低設定值

### LL:   4.00  - 低低設定值

### 輸入利用 [ ↑  ] [ ↓  ] [ ←  ] [ →  ] 鍵來調整．

### [ ←  ] [ →  ] 鍵選擇調整位數．

### [ ↑  ] [ ↓  ] 鍵調整數字大小．

### [ENTER] 鍵儲存設定．

### [MODE ] 鍵取消設定．

### HI RELAY ON

### ┌─┐

### ↑  │              ─── HH 高高設定值

### HI RELAY OFF│  ↓              ─── H  高設定值

### LOW RELAY OFF│  │HI RELAY OFF

### ↑  │LOW RELAY OFF ─── L  低設定值

### │  ↓              ─── LL 低低設定值

### └─┘

### LOW RELAY ON

╭─╮

高高設定    ─────────╭╯─╰╮────────────────

HH SET                      ╭╯      │

╭╯        ╰─╮

高設定      ──────╭╯───────│──────────────

H SET                  │                │

訊號輸入──╯                ╰╮

╰╮                  ╭──

低設定      ─────────────────╰╮────────│──

L SET                                          │              ╭╯

╰╮        ╭─╯

低低設定    ───────────────────╰╮─╭─╯─────

LL SET                                              ╰─╯

┌─────┐

│          │

高設定輸出  ─────────┘          └──────────────

┌───────┐

│              │

低設定輸出  ───────────────────┘              └──

### 當輸入點訊號上升達高高設定值(HH)時，高準位接點(HI RELAY)

### 開始動作，當輸入點訊號下降至高設定值(H)時，高準位接點

### 停止動作．

### 當輸入點訊號下降至低低設定值(LL)時，低準位接點(LOW RELAY)

### 開始動作，當輸入點訊號上升達低設定值(L)時，低準位接點

### 停止動作．

## ４．日期時間設定 (Clock Set)

### ┌────────────┐

### │*** DATE ****** TIME ***│

### │* 1992/ 9/15  12:23:20 *│

### └────────────┘

### 輸入利用 [ ↑  ] [ ↓  ] [ ←  ] [ →  ] 鍵鍵來調整．

### [ ←  ] [ →  ] 鍵選擇調整位數．

### [ ↑  ] [ ↓  ] 鍵調整數字大小．

### [ENTER] 鍵儲存設定．

### [MODE ] 鍵取消設定．

## ５．校正輸入點 (Adjust Input)

### ┌────────────┐

### │*** Adjust Max & Min ***│

### │[CH A][CH B][CH C][CH D]│

### └────────────┘

### 利用 [ ←  ] [ →  ] 鍵來選擇輸入點．

### [ENTER] 鍵確定．

### [MODE ] 鍵取消．

### ┌────────────┐

### │CH:A Name: pH  Unit:    │

### │H:    7.0 L:     4.0 [S]│

### └────────────┘

### CH:A      - 輸入點編號

### Name: pH  - 輸入點名稱

### Unit:     - 輸入點單位

### H:  7.0   - 高校正值

### L:  4.0   - 低校正值

### [S]       - 儲存校正值

### 輸入利用 [ ↑  ] [ ↓  ] [ ←  ] [ →  ] 鍵來調整．

### [ ←  ] [ →  ] 鍵選擇調整位數．

### [ ↑  ] [ ↓  ] 鍵調整數字大小．

### 當游標位於高校正值(H)時，按[ENTER]鍵為校正高校正值(H)．

### 當游標位於低校正值(L)時，按[ENTER]鍵為校正低校正值(L)．

### 當游標位於儲存校正值(S)時，按[ENTER]鍵為儲存校正值(S)．

### [MODE ] 鍵取消設定．

## ６．取樣時間設定 (Sample Time Set)

### ┌────────────┐

### │* Sample Time (Minute) *│

### │(OLD)[  10]  (NEW)[  10]│

### └────────────┘

### 範圍 1 - 9999

### 單位 分(Minute)

### 輸入利用 [ ↑  ] [ ↓  ] [ ←  ] [ →  ] 鍵來調整．

### [ ←  ] [ →  ] 鍵選擇調整位數．

### [ ↑  ] [ ↓  ] 鍵調整數字大小．

### [ENTER] 鍵儲存設定．

### [MODE ] 鍵取消設定．

## ７．密碼設定 (Password Set)

### ┌────────────┐

### │***** Password Set *****│

### │(OLD)[1200]  (NEW)[1200]│

### └────────────┘

### 範圍 0 - 9999

### 輸入利用 [ ↑  ] [ ↓  ] [ ←  ] [ →  ] 鍵來調整．

### [ ←  ] [ →  ] 鍵選擇調整位數．

### [ ↑  ] [ ↓  ] 鍵調整數字大小．

### [ENTER] 鍵儲存設定．

### [MODE ] 鍵取消設定．

## ８．列表機機型設定 (Print Type Set)

### ┌────────────┐

### │***  Print Type Set  ***│

### │[01][Seiko DPU-20      ]│

### └────────────┘

### NO USER             - 沒有使用列表機

### Seiko DPU-20        - 24 行 熱感列表機 列字

### Seiko DPU-40        - 40 行 熱感列表機 列字

### PRN 80  mono  text  - 80 行 單色 列表機 列字

### PRN 80  color text  - 80 行 彩色 列表機 列字

### PRN 80  color gr-1  - 80 行 彩色 列表機 列曲線圖第一種格式

### PRN 80  color gr-2  - 80 行 彩色 列表機 列曲線圖第二種格式

### PRN 80  color gr-3  - 80 行 彩色 列表機 列曲線圖第三種格式

### PRN 132 mono  text  - 132 行 單色 列表機 列字

### PRN 132 color text  - 132 行 彩色 列表機 列字

### PRN 132 color gr-1  - 132 行 彩色 列表機 列曲線圖第一種格式

### PRN 132 color gr-2  - 132 行 彩色 列表機 列曲線圖第二種格式

### PRN 132 color gr-3  - 132 行 彩色 列表機 列曲線圖第三種格式

### [ ↑  ] [ ↓  ] 鍵選擇列表機機型．

### [ENTER] 鍵儲存設定．

### [MODE ] 鍵取消設定．

## ９．背景亮度設定 (BackGround Lingt)

### ┌────────────┐

### │*** BackGround Lingt ***│

### │(OLD)[High]  (NEW)[High]│

### └────────────┘

#### Off   -  關閉

#### Low   -  低亮度

#### Mid   -  中亮度

#### High  -  高亮度

### [ ↑  ] [ ↓  ] 鍵選擇背景亮度．

### [ENTER] 鍵儲存設定．

### [MODE ] 鍵取消設定．

## １０．取樣型態設定 (Sample Type Set)

### ┌────────────┐

### │***  Sample Type Set ***│

### │*  [Average] [Sample]  *│

### └────────────┘

#### Average - 平均值

#### Sample  - 取樣值

### 利用 [ ←  ] [ →  ] 鍵來選擇．

### [ENTER] 鍵確定．

### [MODE ] 鍵取消．

# 四．輸入點型態設定 (Channel Type Set)

## 將 [ ←  ][ →  ] 鍵一起按則進入輸入點型態設定．

## ┌────────────┐

## │= Setup =  Channel Type │

## │[CH A][CH B][CH C][CH D]│

## └────────────┘

## 利用 [ ←  ] [ →  ] 鍵來選擇輸入點．

## [ENTER] 鍵確定．

## [MODE ] 鍵取消．

## ┌────────────┐

## │CH:A T:  1 N: pH  U:    │

## │Max:   14.00 Min:   0.00│

## └────────────┘

## 輸入利用 [ ↑  ] [ ↓  ] [ ←  ] [ →  ] 鍵來調整．

## [ ←  ] [ →  ] 鍵選擇調整位數．

## [ ↑  ] [ ↓  ] 鍵調整數字大小．

## [ENTER] 鍵儲存設定．

## [MODE ] 鍵取消設定．

# 五．輸入點 4mA & 20mA 校正 (Adjust Input Channel 4mA & 20mA )

## 在輸入點型態設定時，將 [ ↑  ][ ↓  ][MODE ] 鍵一起按則進入．

## 此參數校正於出廠時以校正完成，請務輕易變更．

## ┌────────────┐

## │* ADJ Channel 4mA&20mA *│

## │[CH A][CH B][CH C][CH D]│

## └────────────┘

## 利用 [ ←  ] [ →  ] 鍵來選擇輸入點．

## [ENTER] 鍵確定．

## [MODE ] 鍵取消．

## ┌────────────┐

## │* ADJ Channel (A) 4023 *│

## │(4mA)[S]45 (20mA)[S]4023│

## └────────────┘

## S - 儲存數值

## 當輸入數值小於 2048 時游標會自動位於 4mA 處．

## 當輸入數值大於 2048 時游標會自動位於 20mA 處．

## [ENTER] 鍵儲存設定．

## [MODE ] 鍵取消設定．

# 六．RS422C 通訊設定

## 在輸入點型態設定時，將 [ ↑  ][ ↓  ][ENTER] 鍵一起按則進入．

## ┌────────────┐

## │  Baud rate    Unit No. │

## │  [9600 bps]     [01]   │

## └────────────┘

## 傳輸速度  Baud rate : [9600 bps] [4800 bps] [2400 bps]

## [1200 bps]

## 編號 Unit No.  : 01 - 99

## 輸入利用 [ ↑  ] [ ↓  ] [ ←  ] [ →  ] 鍵來調整．

## [ ←  ] [ →  ] 鍵選擇調整位數．

## [ ↑  ] [ ↓  ] 鍵調整數字大小．

## [ENTER] 鍵儲存設定．

## [MODE ] 鍵取消設定．

# 七．錯誤訊息

## １．設定錯誤

┌────────────┐

│***  DIGITAL  RECORD ***│

│***  Error Code [01] ***│

└────────────┘

### 01 - 累計量設定超過兩個

### 02 - 輸入點超過四個

## ２．輸入錯誤

### ┌────────────┐

### │(A)  pH   -- Error ! -- │

### │(B)  ORP    453.8 (mv  )│

### └────────────┘

### 當輸入點訊號小於 4mA 或大於 20mA 時會產生輸入錯誤

## ３．列表機狀態

### ┌────────────┐

### │*** PRINT PAPER OUT  ***│

### │* 1992/ 9/15  12:23:20 *│

### └────────────┘

### ┌────────────┐

### │*** PRINT NO ONLINE  ***│

### │* 1992/ 9/15  12:23:20 *│

### └────────────┘

### ┌────────────┐

### │*** PRINT POWER OFF  ***│

### │* 1992/ 9/15  12:23:20 *│

### └────────────┘

### ┌────────────┐

### │****** PRINT BUSY ******│

### │* 1992/ 9/15  12:23:20 *│

### └────────────┘

### PRINT PAPER OUT - 列表機缺紙

### PRINT NO ONLINE - 列表機沒有準備好

### PRINT POWER OFF - 列表機沒有開電

### PRINT BUSY      - 列表機忙碌中

## 八－１．輸入點型態表－１

## ┌──┬───────┬──┬────┬────┬──┐

## │編號│中文名稱      │名稱│ 最大值 │ 最小值 │單位│

## ├──┼───────┼──┼────┼────┼──┤

## │  0 │沒用          │NONE│     0.0│     0.0│    │

## │  1 │酸鹼度        │ pH │    14.0│     0.0│    │

## │  2 │氧化還原電位計│ ORP│   800.0│  -800.0│mv  │

## │  3 │溶氧度        │ DO │    15.0│     0.0│ppm │

## │  4 │溫度          │TEMP│   100.0│     0.0│ C  │

## │  5 │溫度          │TEMP│  1000.0│     0.0│ C  │

## │  6 │溫度          │TEMP│   100.0│     0.0│ F  │

## │  7 │溫度          │TEMP│  1000.0│     0.0│ F  │

## │  8 │溫度          │TEMP│   100.0│     0.0│ K  │

## │  9 │溫度          │TEMP│  1000.0│     0.0│ K  │

## │ 10 │電導度        │ EC │ 20000.0│     0.0│us  │

## │ 11 │電導度        │ EC │    20.0│     0.0│ms  │

## │ 12 │懸浮固體濃度計│ SS │ 20000.0│     0.0│mg/l│

## │ 13 │活性污泥濃度計│MLSS│ 20000.0│     0.0│mg/l│

## │ 14 │流量計 (瞬時) │  Q │   100.0│     0.0│l/s │

## │ 15 │流量計 (瞬時) │  Q │  1000.0│     0.0│l/m │

## │ 16 │流量計 (瞬時) │  Q │ 10000.0│     0.0│l/h │

## │ 17 │流量計        │  Q │   100.0│     0.0│l/s │

## │ 18 │流量計        │  Q │  1000.0│     0.0│l/m │

## │ 19 │流量計        │  Q │ 10000.0│     0.0│l/h │

## │ 20 │生化需氧量    │ COD│   100.0│     0.0│mg/l│

## │ 21 │生化需氧量    │ COD│  1000.0│     0.0│mg/l│

## │ 22 │化學需氧量    │ BOD│   100.0│     0.0│mg/l│

## │ 23 │化學需氧量    │ BOD│  1000.0│     0.0│mg/l│

## │ 24 │有機污濁計    │ UV │     1.0│     0.0│    │

## │ 25 │有機污濁計    │ UV │     1.0│     0.0│    │

## │ 26 │二酸化鹽素計  │CIO2│   200.0│     0.0│ug/l│

## │ 27 │二酸化鹽素計  │CIO2│   200.0│     0.0│mg/l│

## │ 28 │水份計        │ H2O│   100.0│     0.0│%   │

## │ 29 │噪音計        │NOIS│   150.0│     0.0│dB  │

## └──┴───────┴──┴────┴────┴──┘

## 八－２．輸入點型態表－２

## ┌──┬───────┬──┬────┬────┬──┐

## │編號│中文名稱      │名稱│ 最大值 │ 最小值 │單位│

## ├──┼───────┼──┼────┼────┼──┤

## │ 30 │相對濕度計    │ RH │   100.0│     0.0│%   │

## │ 31 │二氧化碳濃度計│ CO2│    20.0│     0.0│%   │

## │ 32 │二氧化碳濃度計│ CO2│    20.0│     0.0│%   │

## │ 33 │氨濃度計      │ NH4│    15.0│     0.0│ppm │

## │ 34 │交流電壓      │AC V│  1000.0│     0.0│mv  │

## │ 35 │交流電壓      │AC V│  1000.0│     0.0│v   │

## │ 36 │交流電壓      │AC V│  1000.0│     0.0│Kv  │

## │ 37 │直流電壓      │DC V│  1000.0│     0.0│mV  │

## │ 38 │直流電壓      │DC V│  1000.0│     0.0│V   │

## │ 39 │直流電壓      │DC V│  1000.0│     0.0│KV  │

## │ 40 │交流電流      │AC A│  1000.0│     0.0│ma  │

## │ 41 │交流電流      │AC A│  1000.0│     0.0│a   │

## │ 42 │交流電流      │AC A│  1000.0│     0.0│Ka  │

## │ 43 │直流電流      │DC A│  1000.0│     0.0│mA  │

## │ 44 │直流電流      │DC A│  1000.0│     0.0│A   │

## │ 45 │直流電流      │DC A│  1000.0│     0.0│KA  │

## │ 46 │電阻          │  R │  1000.0│     0.0│ohm │

## │ 47 │電阻          │  R │  1000.0│     0.0│Kohm│

## │ 48 │電阻          │  R │  1000.0│     0.0│Mohm│

## │ 49 │頻率計        │FREQ│  1000.0│     0.0│Hz  │

## │ 50 │頻率計        │FREQ│  1000.0│     0.0│KHz │

## │ 51 │頻率計        │FREQ│  1000.0│     0.0│MHz │

## │ 52 │電功率計      │  P │   100.0│     0.0│KW  │

## │ 53 │電功率計      │  P │  1000.0│     0.0│KW  │

## │ 54 │電功率計      │  P │ 10000.0│     0.0│KW  │

## │ 55 │瓦特小時計    │  W │   100.0│     0.0│KW/h│

## │ 56 │瓦特小時計    │  W │  1000.0│     0.0│KW/h│

## │ 57 │瓦特小時計    │  W │ 10000.0│     0.0│KW/h│

## │ 58 │功率因素      │COS0│     1.0│     0.0│    │

## │ 59 │重量          │  W │   100.0│     0.0│g   │

## └──┴───────┴──┴────┴────┴──┘

## 八－３．輸入點型態表－３

## ┌──┬───────┬──┬────┬────┬──┐

## │編號│中文名稱      │名稱│ 最大值 │ 最小值 │單位│

## ├──┼───────┼──┼────┼────┼──┤

## │ 60 │重量          │  W │    10.0│     0.0│kg  │

## │ 61 │重量          │  W │  1000.0│     0.0│kg  │

## │ 62 │重量          │  W │  1000.0│     0.0│T   │

## │ 63 │風速計        │  S │  1000.0│     0.0│m/s │

## │ 64 │風速計        │  S │  1000.0│     0.0│km/h│

## │ 65 │食鹽濃度計    │    │    10.0│     0.0│%   │

## │ 66 │鹽份計        │    │     1.0│     0.0│%   │

## │ 67 │鹽份計        │    │    10.0│     0.0│%   │

## │ 68 │鹽份計        │    │   100.0│     0.0│%   │

## │ 69 │ION           │ ION│  1000.0│     0.0│mg/l│

## │ 70 │ION           │ ION│ 10000.0│     0.0│mg/l│

## │ 71 │ppb           │ ppb│    20.0│     0.0│ug/l│

## │ 72 │ppb           │ ppb│    20.0│     0.0│mg/l│

## │ 73 │              │****│100000.0│     0.0│****│

## │ 74 │              │****│ 10000.0│     0.0│****│

## │ 75 │              │****│  1000.0│     0.0│****│

## │ 76 │              │****│   100.0│     0.0│****│

## │ 77 │              │****│    10.0│     0.0│****│

## └──┴───────┴──┴────┴────┴──┘

## 註：若無合適之"輸入點型態"，可設定 73 - 77 之編號，假使無其它方法

## 可解決時，請與製造商連繫，將為您另外訂定新型態．

# 九．通訊格式

## 名稱格式

#### (CH) = A - D

#### (UNIT) = 00 - 99

#### (U_H) = UNIT HI BYTE

#### (U_L) = UNIT LOW BYTE

#### 區塊碼(BCC) = [%]^[(UNIT_H)]^[(UNIT_L)]^[#]^[R]^[I]...

#### ^ -> 互斥或(XOR)

#### 將傳輸之每個位元組(BYTE)做互斥或(XOR)至

#### BCC碼前．

#### (B_H) = 區塊碼高位元組 (BCC HI BYTE)

#### (B_L) = 區塊碼低位元組 (BCC LOW BYTE)

#### (CR) = 0x0D (13)

## １．讀取輸入點數碼

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][R][I][(CH)][(B_H)][(B_L)][(CR)]

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][R][I][(CH)][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] ->  [/2048/]

#### ----

#### (數碼)code    0 - 4095

## ２．讀取輸入點數值

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][R][V][(CH)][(B_H)][(B_L)][(CR)]

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][R][V][(CH)][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] ->  [/   12.00/]

#### --------

#### 數值(value)

## ３．讀取輸入點型態

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][R][N][(CH)][(B_H)][(B_L)][(CR)]

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][R][N][(CH)][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] -> [/typ/ pH /    /   14.00/    0.00/]

#### --- ---- ---- -------- --------

#### type name unit   max      min

#### 型態 名稱 單位  最大值   最小值

## ４．寫入輸入點型態

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][W][N][(CH)][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] -> [/typ/   14.00/    0.00/]

#### --- -------- --------

#### type    max      min

#### 型態   最大值   最小值

#### 如果 max 等於零則不設定 max 與 min 只設定 type

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][W][N][(CH)][(B_H)][(B_L)][(CR)]

## ５．讀取累計量

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][R][U][(CH)][(B_H)][(B_L)][(CR)]

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][R][U][(CH)][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] -> [/00000000/000000000/0000000000/00000000000/]

#### -------- --------- ---------- -----------

#### DAY       MONTH     YEAR       TOTAL

#### 日累計    月累計    年累計      總累計

## ６．清除累計量

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][C][U][(B_H)][(B_L)][(CR)]

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][C][U][(B_H)][(B_L)][(CR)]

## ７．讀取控制點設定值

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][R][C][(CH)][(B_H)][(B_L)][(CR)]

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][R][C][(CH)][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] ->  [/   12.00/   11.00/    4.00/    3.00/]

#### -------- -------- -------- --------

#### HIHI      HI       LO      LOLO

#### 高高設定值 高設定值 低設定值 低低設定值

## ８．寫入控制點設定值

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][W][C][(CH)][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] ->  [/   12.00/   11.00/    4.00/    3.00/]

#### -------- -------- -------- --------

#### HIHI      HI       LO      LOLO

#### 高高設定值 高設定值 低設定值 低低設定值

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][W][C][(CH)][(B_H)][(B_L)][(CR)]

## ９．讀取輸出接點設定值

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][R][R][(CH)][(B_H)][(B_L)][(CR)]

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][R][R][(CH)][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] ->  [/1/0/]

#### - -

#### HI LOW

#### 高 低

#### 0 -> OFF   1 -> ON   2 -> AUTO

#### 停止       動作       自動

## １０．寫入輸出接點設定值

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][W][R][(CH)][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] ->  [/1/0/]

#### - -

#### HI LOW

#### 高 低

#### 0 -> OFF   1 -> ON   2 -> AUTO

#### 停止       動作       自動

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][W][R][(CH)][(B_H)][(B_L)][(CR)]

## １１．讀取日期時間

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][R][D][(B_H)][(B_L)][(CR)]

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][R][D][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] -> [/1992/12/12/12/12/12/]

#### ---- -- -- -- -- --

#### YEAR M  D  H  M  S

#### 年  月 日 時 分 秒

## １２．寫入日期時間

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][W][D][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] -> [/1992/12/12/12/12/12/]

#### ---- -- -- -- -- --

#### YEAR M  D  H  M  S

#### 年  月 日 時 分 秒

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][W][D][(B_H)][(B_L)][(CR)]

## １３．讀取取樣時間

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][R][S][(B_H)][(B_L)][(CR)]

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][R][S][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] ->  [/   1/]

#### ----

#### (取樣時間) SAMPLE TIME

## １４．寫入取樣時間

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][W][S][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] ->  [/   1/]

#### ----

#### (取樣時間) SAMPLE TIME

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][W][S][(B_H)][(B_L)][(CR)]

## １５．讀取密碼

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][R][W][(B_H)][(B_L)][(CR)]

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][R][W][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] ->  [/   1/]

#### ----

#### (密碼) PASSWORD

## １６．寫入密碼

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][W][W][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] ->  [/   1/]

#### ----

#### (密碼) PASSWORD

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][W][W][(B_H)][(B_L)][(CR)]

## １７．讀取列表機機型

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][R][P][(B_H)][(B_L)][(CR)]

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][R][P][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] ->  [/  /]

#### --

#### (列表機機型) PRINT TYPE

## １８．寫入列表機機型

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][W][P][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] ->  [/ 1/]

#### --

#### (列表機機型) PRINT TYPE

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][W][P][(B_H)][(B_L)][(CR)]

## １９．讀取背景亮度

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][R][B][(B_H)][(B_L)][(CR)]

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][R][B][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] ->  [/0/]

#### -

#### (背景亮度) BACKGROUND LIGHT

#### 0->關閉(OFF)    1->低亮度(LOW)    2->中亮度(MID)    3->高亮度(HIGH)

## ２０．寫入背景亮度

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][W][B][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] ->  [/0/]

#### -

#### (背景亮度) BACKGROUND LIGHT

#### 0->關閉(OFF)    1->低亮度(LOW)    2->中亮度(MID)    3->高亮度(HIGH)

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][W][B][(B_H)][(B_L)][(CR)]

## ２１．讀取取樣值或平均值設定

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][R][T][(B_H)][(B_L)][(CR)]

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][R][T][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] ->  [/0/]

#### -

#### (取樣型態) SAMPLE TYPE

#### 0->平均值(AVERAGE)    1->取樣值(SAMPLE)

## ２２．寫入取樣值或平均值設定

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][W][T][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] ->  [/0/]

#### -

#### (取樣型態) SAMPLE TYPE

#### 0->平均值(AVERAGE)    1->取樣值(SAMPLE)

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][W][T][(B_H)][(B_L)][(CR)]

## ２３．讀取輸入點 4mA & 20mA 校正

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][R][J][(CH)][(B_H)][(B_L)][(CR)]

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][R][J][(CH)][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] ->  [/0000/0000/]

#### ---- ----

#### 4mA  20mA

#### 4mA-> 0-255    20mA-> 3840-4095

## ２４．寫入輸入點 4mA & 20mA 校正

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][W][J][(CH)][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] ->  [/0000/0000/]

#### ---- ----

#### 4mA  20mA

#### 4mA-> 0-255    20mA-> 3840-4095

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][W][J][(CH)][(B_H)][(B_L)][(CR)]

## ２５．錯誤回應(RESPONE ERROR):

#### [%][(U_H)][(U_L)][!][(ERR_H)][(ERR_L)][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### 錯誤碼(ERROR CODE):

#### 01 : 區塊碼錯誤(BCC ERROR)

#### 02 : 命令錯誤(COMMAND ERROR)

#### 03 : 輸入點錯誤(CHANNEL ERROR)

## ２６．讀取序號

### 命令(COMMAND):

#### [%][(U_H)][(U_L)][#][R][O][(B_H)][(B_L)][(CR)]

### 正確回應(RESPONE OK):

#### [%][(U_H)][(U_L)][$][R][O][....][(B_H)][(B_L)][(CR)]

#### [....] ->  [/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/]

#### ------------------------------

#### 24 字